Partita I.V.A. 01367190806

U.O.C. Gestione forniture, servizi e logistica

Protocollo    n°  930 del  21/02/2014

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura in leasing di apparecchiature ed attrezzature varie per le UUOOCC di Neonatologia ed Ostetricia -  Chiarimenti.

CHIARIMENTI

- UOC di Neonatologia –Lotto n° 5 Fototerapie

- Il range di peso dei pazienti da sottoporre a fototerapia varia da 500 a 4.000 grammi.

- Con la dicitura materassini non si intendono i pannelli a fibre ottiche

- Lotto n° 7: Ecografo

L’apparecchiatura deve essere dotata delle seguenti sonde:

• Convex elettronica a larga banda e multifrequenza con innovativa forma ergonomica, atte al miglior confort dell’operatore, con un range di frequenza da circa 1 a 8 Mhz per applicazioni ostetriche e ginecologiche; 
• Lineare elettronica a banda larga e multifrequenza con innovativa forma ergonomica, atte al miglior confort dell’operatore, con un range di frequenza da circa 3 a 11 Mhz, per la diagnosi prenatale e lo studio precoce dell’ecocardio fetale a 12/18 settimane di vita. 
• Sonda Endovaginale con campo di vista di circa 2000 multifrequenza con range da circa 4-9 mhz. 
• Sonda volumetrica Convex per Esami 4D real time

- Lotto n° 10: n° 2 cardiotocografi senza fili

Si precisa che, al fine di garantire la massima concorrenza, le caratteristiche tecniche richieste sono indicative di prodotti di elevato livello qualitativo e tecnologico. Pertanto saranno prese in considerazione tutte le offerte di prodotti, se l’offerente proverà in modo ritenuto soddisfacente dalla Stazione appaltante con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni da esso offerente proposte, ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche e, pertanto, i prodotti offerti risulteranno atte allo scopo per cui è procedura di gara.

- Lotto n° 4 n° 1 incubatrice da trasporto per la UOc di Neonatologia

- Il sistema dovrà essere provvisto di una pompa siringa per l’infusione dei farmaci

- Le ambulanze sono dotate del sistema di aggancio rapido MEMBER TIPO MUPI

Il Direttore

U.O.C. Gestione forniture, servizi e logistica

(Avv. Angelo Rabotti)