Partita I.V.A. 01367190806

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	                Reggio Calabria lì, 26/092012

Protocollo    n° …5839……….…..….   del  …26/09/2012………….…………………

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature elettromedicali. Chiarimenti

U.O.C. UROLOGIA – LOTTO 2 –SISTEMA DI TAGLIO, EMOSTASI E DISSEZIONE AD ULTRASUONI

- Al punto 1 delle caratteristiche tecniche, la frequenza di 55.500 KHz è solo indicativa per cui differenze minime non escludono l’eventuale proposta. - Il punto 7 può essere eliminato - Non si esclude l’apparecchiatura che abbia anche il poliuso Saranno prese in considerazione tutte le offerte di apparecchiature, se l’offerente proverà in modo ritenuto soddisfacente dalla Stazione Appaltante con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni da esso offerente proposte, ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche e, pertanto, le apparecchiature risulteranno atte allo scopo per cui è procedura di gara. L’operatore economico che propone soluzione equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, lo dovrà segnalare con separata dichiarazione da allegare alla documentazione tecnica.

U.O.C. GASTROENTEROLOGIA – LOTTO 3 – LAVADISINFETTRICE PER ENDOSCOPI FLESSIBILI

Specifiche tecniche: la temperatura di 35° è seguita dal termine “circa” per cui anche la temperatura di 40° è accettabile. Punteggi tecnici: si conferma quanto indicato dal C.S.A

U.O.C. DI OTORINO – LOTTO 4 -SISTEMA PER VIDEO ENDOSCOPIA DIGITALE INTEGRATA

Le caratteristiche tecniche riportate, sono utilizzate al fine di richiedere apparecchiature di elevato livello qualitativo e tecnologico. A comprova della inequivocabile volontà di valutare e prendere in considerazione qualsiasi apparecchiatura di elevato livello tecnologico, per numerose voci, è stato usato l’avverbio “possibilmente”. Saranno prese in considerazione tutte le offerte di apparecchiature, se l’offerente proverà in modo ritenuto soddisfacente dalla Stazione Appaltante con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni da esso offerente proposte, ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche e, pertanto, le apparecchiature risulteranno atte allo scopo per cui è procedura di gara. L’operatore economico che propone soluzione equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, lo dovrà segnalare con separata dichiarazione da allegare alla documentazione tecnica.

U.O.C. DI RADIOLOGIA – LOTTO 5 –ECOCOLORDOPPLER

In riferimento alla caratteristica “ampio monitor touch screen preferibilmente programmabile per la gestione di tutte le funzioni e misurazioni”, si comunica che può essere proposto un ecografo con caratteristiche equivalenti purchè rispondente ai requisiti minimi richiesti dal C.S.A. Saranno prese in considerazione tutte le offerte di apparecchiature, se l’offerente proverà in modo ritenuto soddisfacente dalla Stazione Appaltante con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni da esso offerente proposte, ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche e, pertanto, le apparecchiature risulteranno atte allo scopo per cui è procedura di gara. L’operatore economico che propone soluzione equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, lo dovrà segnalare con separata dichiarazione da allegare alla documentazione tecnica.

U.O.C. DI NEONATOLOGIA – LOTTO 7 –ECOCOLORDOPPLER

La presenza di n° 4 connettori per sonde per esami 2D è una condizione minima essenziale.

DATORE DI LAVORO – LOTTO N° 10 –FORNITURA DI N° 20 SOLLEVA MALATI

- Caratteristica tecnica richiesta: Ruote di grande diametro Si intende ruote piroettanti così come presenti sul mercato> 75 mm - Caratteristica tecnica richiesta: Batterie 2 con caricabatteria: Il solleva malati deve potere essere utilizzato anche il periodo di ricarica di una delle due batterie. L’alimentazione a batterie ricaricabili deve essere sempre garantita, anche per le urgenze. - Caratteristica tecnica richiesta: deve essere fornito di imbragature ed accessori. Domanda: Le tipologie di imbragature ed accessori indicate nell’allegato “A” nella parte dedicata a “caratteristiche tecniche e configurazione delle apparecchiature, sono: imbragatura con supporto capo, lavabili e disinfettabili., al 15à rigo, un telaio che deve essere componibile e smontabile dotato di cinture. Sono queste le tipologie di cui dotare il solleva malati? Quando si parla di telaio componibile si intende il telaio di una barella a cinture, solitamente impiegata per il sollevamento e per l’accesso alla superficie di appoggio dei pazienti che non possono assumere il decubito laterale? Cosa si intende imbragatura integrale a fasce? La richiesta prevedeva “imbracatura integrale a fasce, imbracatura con supporto capo, munite di maniglie durante il sollevamento; si ricercava con tali caratteristiche, di mera indicazione, la maggiore sicurezza per il pz. durante le comuni manovre di sollevamento e di trasferimento; pertanto, a chiarimento della domanda <cosa si in intende per imbragatura integrale a fasce>, si intende il dispositivo di sostegno integrale per il corpo e per il capo eventualmente dotato di maniglie; per paziente parzialmente collaborante imbracature a fasce: l’imbracatura toracica per sostenere il pz.con fascia post. al torace e sotto le braccia e cintura addominale congiunta all’imbracatura medesima, imbracatura con fascia glutea per facilitare il sollevamento con sostegno sotto i glutei e l, imbracatura con fasce femorali (toilette). Si potrebbe utilizzare una imbracatura a due o più fasce separate per il contenimento dorsale e delle cosce oppure unica integrale imbracatura che contestualmente avvolge dorso e cosce e/o il capo (sostegno integrale per il corpo e per il capo). - Caratteristica tecnica: telaio per barelle reclinabile Domanda: si intende la declinazione di 90°, solitamente usata per ridurre l’ingombro del telaio per barelle durante il trasferimento del sollevatore nella camera di degenza? Caratteristica tecnica: possibilità di inserire barelle a corsetto, barelle a cucchiaio e barelle a cinture Domanda. Si intende che le 3 tipologie di barelle devono poter essere utilizzate con un unico telaio? Già inteso nella domanda, (ridurre l’ ingombro del telaio per barelle durante il trasferimento del sollevatore>. Telai con possibilità di inserire barelle a corsetto, a cucchiaio, a cintura, con eventuale utilizzo di sistema di aggancio barella-sollevatore unico per le diverse tipologie di barelle (a fasce, a cucchiaio, a corsetto); le barelle a corsetto, per spostamento in posizione seduta, devono consentire l’effettuazi0ne dei trasferimenti dal letto alla poltrona e/0 carrozzina e viceversa; le barelle a cucchiaio devono essere dotate di A rapido sistema di aggancio/sgancio. - Caratteristica tecnica richiesta: apertura gambe con meccanismo protetto all’ interno della base Domanda: si intende che il meccanismo deve essere racchiuso e protetto all’interno della base e quindi non visibile dall’esterno? Risposta: Opzione cosi come inteso. - Caratteristica tecnica richiesta:pulsanteria fissa e a distanza. Domanda: le due pulsantiere devono controllare tutte le funzioni:salita/discesa-apertura/chiusura delle gambe, regolazione elettrica della postura del paziente: Risposta:opzione cosi come inteso. - Caratteristica tecnica richiesta:barra di sollevamento inclinabile con azionamento elettrico. Domanda: si intende che la barra di sollevamento deve consentire i cambi posturali del paziente. Da seduto a supino e tutte le posizioni intermedie, azionando un semplice pulsante? Queste operazioni devono poter essere eseguite durante il trasferimento e cioè dopo aver sollevato il paziente? Risposta: opzione cosi come inteso. - sollevatore multifunzionale-larghezza esterna a base chiusa inferiore a 70 cm: trattasi di mera indicazione peraltro non vincolante. - Possibilità di trasporto manuale con pesi non superiori a 10 Kg Domanda: si intende il peso dei vari componenti ed accesori che devono essere spostati separatamente dal sollevatore? Cosi come inteso. - bilancia compresa nella configurazione Si intende che ogni sollevatore deve essere dotato di bilancia: Opzione cosi come inteso. - alimentazione con batterie ricaribili, con specifiche del tempo di carica dimensione e peso: mera indicazione sul tempo di ricarica della batteria (con led indicante lo stato di carica batteria o sonoro); ininfluente l’indicazione sul peso e la dimensione. - elevazione alla staffa: durante la movimentazione deve essere raggiunta la minima elevazione alla staffa da 600 a 800 mm. - autonomia della batteria al max della carica pari a 100 sollevamenti con pazienti di peso medio: rappresenta indicazione di massima. Tali caratteristiche tecniche richieste, appare opportuno ribadire, possono ritenersi meramente indicative e non vincolanti. Saranno prese in considerazione tutte le offerte, se l’offerente proverà in modo ritenuto soddisfacente dalla Stazione Appaltante con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni da esso offerente proposte, ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche e, pertanto, le apparecchiature risulteranno atte allo scopo per cui è procedura di gara. L’operatore economico che propone soluzione equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, lo dovrà segnalare con separata dichiarazione da allegare alla documentazione tecnica.

U.O.C. DI NEFROLOGIA – LOTTO 12 –ECOCOLORDOPPLER

Il monitor da 20” non è condizione minima essenziale ma può essere proposta soluzione che ottemperi in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche e, pertanto, le apparecchiature risulteranno atte allo scopo per cui è procedura di gara. La sonda volumetrica lineare non è richiesta nella fornitura dell’ecografo e non costituisce una caratteristica minima essenziale, ma la mancata predisposizione dell’apparecchio limita la possibilità di implementare le sue prestazioni in futuro

Documentazione amministrativa pag.14 C.S.A.

E’ consentita la presentazione dell’autocertificazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dove sono indicati i procuratori in carica ed i poteri ad essi abilitati oltre alla copia del verbale del Consiglio di Amministrazione dove è indicata la nomina dei procuratori

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

(Avv. Angelo Rabotti)