- Partita I.V.A. 01367190806

U.O.C. Gestione Forniture, Servizi e Logistica

Prot. N° 3907     del 22/07/2014                                  Reggio Cal.  22/07/2014

Oggetto:  Procedura negoziata per anni uno, per la fornitura di una colonna per artroscopia e relativo materiale di consumo per la UOC di Ortopedia.

Spett/le Ditta    ____________________

Oggetto della presente gara  è la fornitura di una colonna per artroscopia completa di ultima generazione, comprensiva di materiale di consumo per la UOC di Ortopedia, composta da:

1)Modulo videoprocessore 
2)Modulo fonte luce 
3)Monitor 
4)Modulo sistema motorizzato 
5)Modulo pompa artroscopica 
6)Modulo vaporizzatore 
7)Modulo archiviazione immagini 
8)Carrello medicale per l’alloggiamento dei moduli 
Il tutto dovrà essere monomarca per una perfetta compatibilità ed interseambiabilità dei vari moduli (ovvero tutti i componenti sopra elencati dovranno essere delle stessa marca) 
1) Videoprocessore: 
Sistema video con telecamera HD 3CCD, full HD compatibile 1080i, regolazione di luminosità contrasto e ampiezza finestra, uscite HD DVI-D, software del sistema aggiornabile, N°2 testa telecamera autoclavabili, doppio pulsante di comando , multifunzione programmabile, zoom digitale. 
2) Fonte di luce 
A LED di ultima generazione, visualizzazione durata residua lampada, durata minima garantita lampada uguale o superiore alle 4000 h, attivazione stand-by remoto e automatico.

3) Monitor medicale 
Dimensione 25” o superiore, risoluzione 1920x1080,formato 16/9 con ingressi HD DVI,HD SDI, Y/C, RGB,VGA, 
4)Acquisizione immagini 
Sistema di acquisizione video (HD) e immagini, Ampio display touch per la gestione delle impostazioni, capacità di memorie 1 TB o superiore, possibilità di eseguire checklist e timeout con archiviazione, possibilità di riversare i dati sia su dispositivo ottico che USB drive.

5 )Sistema motorizzato 
Centralina polifunzionale con possibilità di utilizzo di manipoli shaver per grandi e piccole articolazioni, manipolo sega per resezione e manipolo drill, doppio ingresso per utilizzo combinato di due manipoli contemporaneamente, pedale multifunzione programmabile. 
6)Pompa artroscopica 
2 pompe a doppia puleggia (in e out flow separati), possibilità preset per diverse tipologie di intervento, controllo remoto a pedale e o con telecomando, sistemi di suzione ottimizzati con attacchi dedicati a: 
cannula, lama, ablatore 
7)Vaporizzatore 
Sistema radiofrequenza, funzioni di taglio e coagulazione, sistema integrabile con la pompa artroscopica, disponibilità di sonde RF con suzione 
8)Carrello 
Carrello medicale con almeno 5 ripiani regolabili con trasformatore di isolamento ad otto prese o superiore, interruttore generale

A completamento della fornitura, le ditte dovranno offrire il seguente materiale: 
- Ottiche da interfacciare al video processore 
- 2 ottiche 30°HD-4,0 mm sterilizzabili, complete di cannule a doppio rubinetto e otturatore smusso 
- 1 ottica 70°HD-4,0 mm sterilizzabile, completa di cannula a doppio rubinetto e otturatore smusso 
- 1 ottica 30°- 2,7 mm sterilizzabile, completa di cannula a doppio rubinetto e otturatore smusso 
- 1 ottica 30°-l,9mm sterilizzabile, completa di cannula a doppio rubinetto e otturatore smusso 
- 3 cavi a fibre ottiche, sterilizzabili, di lunghezza tre metri circa, morbidi con possibilità di torsione 
- 2 manipoli shaver con possibilità di comando manuale e o a pedale 
- 1 manipolo a pistola con comando a grilletto, compatibile con mandrino di Jacobs e terminale sparafili di Kirshner, dovranno essere forniti anche il mandrino e lo    sparafili compatibili con il sistema 
- 1 micro sega sagittale completa di lame di varie misure 
- 2 cavi di collegamento sterilizzabili 
- 1 pedale multifunzione 
Materiale monouso o mono paziente (fabbisogno stimato di anni uno) 
- 200 lame shaver di vari tipi e varie misure 
- 150 sonde vaporizzatore mono e bipolari di vari diametri e angolazioni 
- 200 kit tubolature per pompa artroscopica irrigazione e aspirazione

L’importo complessivo a base d’asta della fornitura è di € 150.000.00 (oltre iva) di cui € 70.000.00 per la fornitura in leasing della colonna e dei relativi accessori ed € 80.000.00 per la somministrazione del materiale di consumo dedicato monouso o mono paziente per anni 1.

L’acquisto della colonna artroscopica, avverrà in leasing. La durata del leasing è di anni  uno con decorrenza dalla data di collaudo con esito positivo

- Canone: 4 (quattro) canoni periodici trimestrali posticipati, di importo fisso ed invariabile.

- Pagamento canone: il primo canone da corrispondersi entro 30 giorni dalla data del collaudo con esito positivo, i restanti canoni da corrispondersi alle scadenze trimestrali entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.

Saranno escluse le offerte  che presentino un importo pari o superiore all’importo a base d’asta.

La gara  verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il punteggio fino ad un massimo di 60/100 previsto per l’elemento qualità, sarà attribuito, secondo i seguenti parametri di valutazione:

| Qualità tecniche costruttive e funzionali dei moduli della colonna | Max punti 15 |
| --- | --- |
| Qualità del campo visivo e dell’immagine | Max punti 10 |
| Ergonomia, maneggevolezza e facilità d’uso | Max punti 15 |
| Modalità di erogazione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica | Max punti 15 |
| Durata della garanzia pari o superiore a 36 mesi | Max punti 5 |

Non saranno ammesse alla fase successiva di gara le offerte alle quali verrà assegnato un punteggio tecnico qualitativo inferiore al punteggio complessivo di 30/60

Qualora i documenti di gara riportino marca commerciale del prodotto, brevetti, tipi o indicazione di un’origine o di una produzione determinata, ciò ha come unico scopo quello di consentire alla Ditta concorrente una migliore comprensione delle caratteristiche che il prodotto deve possedere per soddisfare pienamente le esigenze degli utilizzatori. Pertanto, potranno anche essere offerti prodotti di marca diversa, purchè vengano riconosciuti equivalenti a quelli indicati, e pertanto idonei e rispondenti alle esigenze degli utilizzatori.

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.lgs N° 163/2006 ciascun concorrente non può presentare più di una offerta . Saranno escluse le ditte che presenteranno una pluralità di offerte o offerte alternative.

Per partecipare alla presente procedura  codesta ditta dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 01/09/2014 presso l’U.O.C.  Affari Generali  e Legali di questa Azienda, sito in Via Provinciale Spirito Santo N°24-Pal. Gangeri —89124 Reggio Calabria, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantirne l'integrità, recante l'intestazione di codesta ditta e riportando la seguente dicitura : “ Cod.   ORT2014-   Procedura negoziata per la fornitura di una colonna per artroscopia e relativo materiale di consumo per la UOC di Ortopedia”

Il plico deve pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio sopra indicato, a pena esclusione.

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. N.445/2000 con la quale la ditta attesti:

- Di essere iscritta alla Camera di Commercio per il settore oggetto dell’appalto

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica   amministrazione;

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per un periodo non inferiore a 180 gg. consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per la proposta delle offerte;

- di impegnarsi alla consegna del materiale di consumo richiesto  entro il termine di giorni 15 dalla data di ricezione dell’ordinativo di fornitura. Qualora tale termine non dovesse essere rispettato, la ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 5% della fornitura aggiudicata. Sarà tenuta , altresì, al pagamento degli eventuali danni che l'Azienda avesse a subire a causa della mancata consegna nei termini di cui sopra;

- di autorizzare l’Azienda Ospedaliera al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente   normativa.

- di assumere  tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n° 163 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

- Che le apparecchiature offerte sono costruite a regola d’arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria o di riconosciuta validità, vigente  in materia di certificazione di qualità e a quanto stabilito dalle prescrizioni di legge in materia di  tutela della salute e della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

- Di accettare, per eventuali controversie, quale unico competente, il foro di Reggio Calabria.

- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 attestante l’assenza della cause di esclusione  di cui alle lettere a)b)c)d)e)f)g)h)i)l)m) m-bis)m-ter) m-quater, dell’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti. Si precisa che l’autodichiarazione deve essere analitica  (riportare in forma estesa l’assenza delle cause di esclusione non essendo sufficiente il semplice riferimento alla lettera o al comma).

- Elenco dei maggiori Ospedali italiani ai quali è stato fornito il materiale richiesto nella presente gara;

- Copia della presente lettera d’invito sottoscritta per accettazione;

- Descrizione dei prodotti offerti, schede tecniche e depliants, certificazioni, dai quali si possano evincere i dati necessari per verificare la conformità dei prodotti a quanto prescritto nella  lettera di invito, evidenziando in special modo le caratteristiche ritenute rilevanti ai fini della valutazione qualitativa dell’offerta proposta, ovvero:

- Qualità tecniche costruttive e funzionali dei moduli della colonna

- Qualità del campo visivo e dell’immagine

- Ergonomia, maneggevolezza e facilità d’uso

- Modalità di erogazione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica

- Durata della garanzia

- Modulo allegato alla presente lettera d’invito,  compilato in ogni sua parte ai fini della richiesta DURC.

- Ricevuta in originale del versamento di € 20,00 all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero, fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità; oppure , nel caso di versamento on-line, la copia stampata dell’e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione.

Nella causale di versamento, dovrà essere riportato il codice fiscale del partecipante ed il Codice CIG 5835537578 che identifica il lotto per il quale si intende concorrere ( deliberazione dell’’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  05/03/2014).

- Busta contenente l’offerta economica, chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura in modo da garantire l’integrità della stessa

L’offerta dovrà contenere,  i seguenti dati:

- Casa fabbricante delle apparecchiature offerte

- Denominazione dei prodotti offerti  e relativo codice

- Sconto di listino applicato sul prodotto offerto

- Importo complessivo di aggiudicazione offerto   scomposto nelle seguenti voci di spesa

    - Importo del canone trimestrale e complessivo per un anno relativo alla fornitura della colonna artroscopica;

    - Importo unitario e complessivo del materiale di consumo.

    - Importo complessivo di aggiudicazione  offerto con e senza iva in cifre ed in lettere

Non è ammessa l’offerta pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara

L’importo complessivo di aggiudicazione offerto, deve  essere comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, per l’esecuzione completa della fornitura.

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentate                                della Ditta o da soggetto munito di procura notarile abilitata ad impegnare la Ditta stessa;

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà in blocco, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ) prendendo in considerazione i seguenti elementi di valutazione:

- Prezzo:  Punteggio massimo 40/100

- Qualità: Punteggio massimo 60/100

La graduatoria dell’offerta, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà determinata  dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascuna Ditta per ognuno degli elementi di valutazione sopra citati, con le modalità di attribuzione dei punteggi di seguito riportate:

- ELEMENTO QUALITA’ :

Il  punteggio fino ad un massimo di 60/100, previsto per l’elemento qualità, sarà attribuito  in considerazione dei parametri di valutazione sopra indicati.

Non saranno ammesse alla fase successiva di gara le offerte alle quali verrà assegnato un punteggio  tecnico-qualitativo inferiore al punteggio complessivo di  30/ 60.

- ELEMENTO PREZZO

Punteggio massimo per la migliore offerta economica (prezzo): PUNTI 40/100

Alla ditta che avrà formulato la migliore offerta economica verranno attribuiti 40 punti, mentre alle offerte formulate alle altre ditte verranno attribuiti i punteggi applicando la proporzione inversa sulla  base della seguente formula:

P = prezzo offerto più basso X punteggio max previsto (40)

Prezzo dell’offerta in esame

La gara sarà aggiudicata a favore della Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto rappresentato dalla sommatoria dei punteggi relativi agli elementi sopra indicati.

E’ ammessa offerta di un solo tipo di colonna, per consentire un immediato e trasparente confronto delle soluzioni presentate. Il concorrente deve quindi presentare la propria unica soluzione in conformità a tutte le specifiche tecniche della presente lettera d’invito.  Saranno escluse le ditte che offrono più alternative.

Sia l'intero procedimento, sia l'aggiudicazione della fornitura, saranno espressamente subordinati all'intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta conforme e congrua.

E’ fatto monito alle ditte partecipanti di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni della presente procedura di gara, con l’avvertenza che la disciplina relativa alle modalità di presentazione dell’offerta è prescritta a pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 1-bis, del D. lgs,n° 163/06, così come inserito dal D.L. n° 70/2011, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n° 106.

- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

In data 08/09/2014 alle ore 09,00 presso il Salone Gare dell’UOC Gestione Forniture, Servizi e Logistica, Via Provinciale. Spirito Santo Pal. Gangeri Reggio Calabria, in seduta pubblica, si procederà alla  verifica della documentazione amministrativa

Successivamente  si procederà in seduta riservata all’esame della documentazione tecnica  con conseguente attribuzione del punteggio relativo alla componente qualità dei prodotti offerti e di seguito in seduta pubblica, si darà lettura del punteggio di qualità attribuito a ciascuna offerta e si procederà all’apertura della busta contenete l’offerta economica ed all’aggiudicazione provvisoria della gara.

Le cause di esclusione, relativamente alle prescrizioni ed ai documenti che disciplinano la presente procedura di gara, sono quelle dettate  e volute dall’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs 163/2006.

L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare la presente procedura in economia  senza che questa determini alcun diritto o pretesa da parte della società partecipante.

In caso di mancata e/o ritardata esecuzione di quanto previsto l'Azienda avrà, altresì, facoltà di risolvere " ipso facto et iure " il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto non previsto nella presente lettera d'invito, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

.

- IL DIRETTORE U.O.C.

U.O.C. Gestione Forniture, Servizi e Logistica

(Avv. Angelo Rabotti)

- DICHIARAZIONE DELLA DITTA OFFERENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ., il sottoscritto, Legale rappresentante della Ditta offerente, dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare integralmente quanto stabilito dalla presente lettera-capitolato.

- Data_____________________________

__________________________________________

(Timbro e Firma della Ditta)

Dati impresa per la richiesta del Documento Unico Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

| DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE |  |
| --- | --- |
| CODICE FISCALE / PARTITA IVA |  |
| SEDE OPERATIVA - Indirizzo completo (solo se diversa da sede legale) |  |
| C.C.N.L. APPLICATO (indicare correttamente settore di appartenenza) |  |
| NUMERO ADDETTI |  |
| MATRICOLA INPS |  |
| INPS - SEDE DI COMPETENZA |  |
| MATRICOLA INAIL |  |
| INAIL - SEDE DI COMPETENZA |  |
| INAIL - POSIZIONI ATTIVE (PAT) - n°…… |  |
| DATA COMPILAZIONE SCHEDA |  |